二、全功能手环数据协议

- 4通道绿光PPG数据协议：

协议帧头4字节+设备ID4字节+数据类型1字节+计数戳2字节+4通道PPG数据160字节+腕部三轴加速度6字节（共177字节）

| 0x00 | 0xAA | 0x00 | 0xCC | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 030 | 0x00 | 0x01 | 绿光PPG+ACCEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4通道PPG，每个通道4个字节，8bit状态+24bit 分辨率，250sps采样；6轴IMU 12bit（实际传输16bit）分辨率，25sps采样；每40ms生成一个数据流报文。此腕部加速度可用于PPG心率计算，因此区别于T恤加速度，此处设置新参数“腕部三轴加速度”，该加速度数据除了需要用在脉率、血氧解析计算，需要有单独的显示窗口。

示例

00 AA 00 CC 20 00 00 01 30 00 01 00 DF DE EC 08 F8 C8 55 10 DF BD AE 18 EF 4A B1 00 E5 6D BB 08 FA 50 22 10 E3 E7 7C 18 FB 1F 1200 EC 97 77 08 F7 C4 A0 10 E6 14 6B 18 F1 54 63 00 F2 C3 54 08 F0 0E 20 10 EA 77 51 18 DF 69 85 00 F2 D8 E0 08 EC FC 2C 10 EC 81 08 18 DA 5E 22 00 F2 0F 26 08 ED 3F 0F 10 EB A6 05 18 DD CD 9E 00 F1 9A EF 08 EF 7B BF 10 E9 3D 22 18 E7 3F 8D 00 EF 0B 65 08 F1 F1 BB 10 E7 4F E5 18 F1 19 0C 00 EE 41 56 08 F2 F7 59 10 E6 B7 AB 18 F5 40 A2 00 EE FC 03 08 F2 27 37 10 E7 2C 04 18 F3 7B A6 FD B4 03 6A F8 FF

PPG数据解析

00 DF DE EC 08 F8 C8 55 10 DF BD AE 18 EF 4A B1分别为PPG1 PPG2 PPG3和PPG4，其中00 DF DE EC计算公式buffDataSrc[0]=DF，buffDataSrc[1]=DE，buffDataSrc[2]=EC，第一位0x00忽略

char buffDataSrc[3];

INT32 data = (((unsigned char)buffDataSrc[0]<<24)|((unsigned char)buffDataSrc[1]<<16)|((unsigned char)buffDataSrc[2]<<8))/256;

三轴加速度解析

FD B4 03 6A F8 FF分别为三轴x、y、z加速度6字节，其中FD B4计算公式

char buffDataSrc[2];

buffDataSrc[0]=FD, buffDataSrc[1]=B4,

INT16 data = ((unsigned char)buffDataSrc[0]<<8)|(unsigned char)buffDataSrc[1];

double x = data *32/65535.0;

- 皮电数据协议（不同设备该协议兼容）：

协议头4字节+设备ID 4字节+数据类型1字节 +GSR 20字节。

| 0x00 | 0xAA | 0x00 | 0xCC | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x21 | GSR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16bit 分辨率，10sps采样，每1s发送一个数据流报文。

示例

00 AA 00 CC 20 00 00 01 21 00 38 00 40 00 43 00 45 00 47 00 50 00 55 00 48 00 49 00 50

其中 后20字节为皮肤电导数据。每两字节为一次皮肤电导。

char buffDataSrc[2];

n = ((unsigned char)buffDataSrc[0]<<8)|(unsigned char)buffDataSrc[1];

if(n==0)

float fSkinElec = 0;

else

float fSkinElec = (float)(2048-n*2048.0/32768)/(n*2048.0/32768*499)*1000;  //电导值

- 肤温数据协议（区别于腋下体温）：

协议头4字节+设备ID 4字节+数据类型1字节 +肤温 2字节+空1字节。

| 0x00 | 0xAA | 0x00 | 0xCC | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x33 | T E M P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

肤温采样率10s更新一次，将来边缘设备具备计算能力之后存储结果数据。肤温对应CT1711输出数字量，每个数据2字节。肤温相对腋下体温是新参数。

00 AA 00 CC 00 00 00 01 33 09 D4 00

温度数据解析

char buffDataSrc[2];

buffDataSrc[0]=0x09, buffDataSrc[1]=0xD4,

INT16 data = ((unsigned char)buffDataSrc[0]<<8)|(unsigned char)buffDataSrc[1];

float x = (3.90625*data)/1000;

- 手环电量数据协议（该数据只发送不存储，不同设备做区分）：

协议头4字节+设备ID 4字节+数据类型1字节 +ADC 2字节。

| 0x00 | 0xAA | 0x00 | 0xCC | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x35 | ADC Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

例子

00 AA 00 CC 00 00 00 01 34 09 D4

其中 09 D4为ADC2字节，转换为百分制保存和显示。

char buffDataSrc[2];

int power = ((unsigned char)buffDataSrc[0]<<8)|(unsigned char)buffDataSrc[1];

double rate = (power*6.6/(pow(2,12.0)-1)-3.3)*100/0.8;

power = rate>100?100:rate<0?0:rate;